MY-68

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство обеспечивает всю необходимую информацию по безопасной работе, инструкцию по эксплуатации, обслуживанию и  спецификацию на мультиметр - компактный портативный прибор с автономным питанием.

Этот инструмент обеспечивает измерение пост./перем. напряжения, пост./перем. тока, емкости, сопротивления, частоты, проверку транзисторов, диодов и звуковую прозвонку. Имеет 3 3/4 цифр. дисплей с макс. числом индикации 3260, аналоговую шкалу и автоматический выбор предела измерения. Аналого-цифровой преобразователь состоит из высокоскоростного и низкоскоростного АЦП, что обеспечивает измерение с высокой скоростью.

- ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данный мультиметр изготовлен и испытан в соответствии с IEC 348. Для безопасной и надежной работы прибора следуйте всем инструкциям по безопасности.

- Никогда не работайте с мультиметром, если он или щупы выглядят поврежденными.

- Всегда отключайте питание схемы перед пайкой или резкой схемы.

- Никогда не измеряйте сопротивление в схеме при поданном на нее напряжении.

- Никогда не касайтесь источника напряжения щупами, когда они установлены в разъем 10 А или 100 mA прибора.

- Никогда не прикладывайте напряжения более 1000 V пост. или 750 V перем. между любым входом прибора и землей.

- Будьте всегда осторожны при работе с напряжениями более 60 V пост. или 30 V перем.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Указывает оператору на необходимость ознакомления с соответствующим разделом настоящей инструкции.

Указывает на разъемы, на которых могут присутствовать опасные напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того, чтобы избежать поломки мультиметра не прикладывайте входных сигналов, превышающих следующие пределы:

| Функция | Разъемы | Входные пределы |
| --- | --- | --- |
| DCV / ACV KHz  / / A / mA nF / F A | V /  / F и COM V /  / F и COM V /  / F и COM mA / Cx и COM mA / Cx и COM A и COM | 1000V пост. или 750 V перем. 250V пост. или перем. 250V пост. или перем. 300 mA пост. или перем. 0,3 A плавкий предохранитель 10 A пост. или перем. |

A / mA и А диапазоны защищены плавкими предохранителями.

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность гарантируется на 1 год, 23 + 5С, влажность менее 70%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326 mV | 0.1 mV | + 0.5% + 2 D |
| 3.26 V | 1 mV | + 0.3% + 2 D |
| 32.6 V | 10 mV | + 0.3% + 2 D |
| 326 V | 0.1 V | + 0.3% + 2 D |
| 1000 V | 1 V | + 0.5% + 2 D |

Входное сопротивление: 10 МОм, более 100 МОм для диап. 326 mV.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  (Автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 3.26 V | 1 mV | + 0.8% + 3 D |
| 32.6 V | 10 mV | + 0.8% + 3 D |
| 326 V | 0.1 V | + 0.8% + 3 D |
| 750 V | 1 V | + 0.8% + 3 D |

Входное сопротивление: 10 МОм.

Диапазон рабочих частот: 40 - 1000 Гц, 40 - 200 Гц для диап. 32.6 V.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК (Автоматич. выбор диапазона для A и mA)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326 A | 0.1A | + 1.2% + 3 D |
| 3260 A | 1 A | + 1.2% + 3 D |
| 32.6 mA | 10 A | + 1.2% + 3 D |
| 326 mA | 0.1 mA | + 1.2% + 3 D |
| 10 A | 10 mA | + 2.0% + 5 D |

Защита от перегрузки: 0.3 А / 250 V и 10 A / 250 V плавкий предохр.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (Автоматич. выбор диапазона для A и mA)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326 A | 0.1A | + 1.5% + 5 D |
| 3260 A | 1 A | + 1.5% + 5 D |
| 32.6 mA | 10 A | + 1.5% + 5 D |
| 326 mA | 0.1 mA | + 1.5% + 5 D |
| 10 A | 10 mA | + 3.0% + 7 D |

Защита от перегрузки: 0.3 А / 250 V и 10 A / 250 V плавкий предохр.

ЧАСТОТА (Автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 32.6 KHz | 10 Hz | + 1.2% + 3 D |
| 200 KHz | 100 Hz | + 2.5% + 3 D |

Чувствительность: 200 мВ до 50 КГц, 1 В от 50 КГц до 200 КГц.

Емкость конденсаторов ( Ручной выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326 nF | 0.1 nF | + 3.0% + 5 D |
| 32.6 F | 10 nF | + 3.0% + 5 D |

СОПРОТИВЛЕНИЕ (Автоматический выбор диапазона)

| Диапазон | Разрешающая способность | Точность |
| --- | --- | --- |
| 326  | 0.1  | + 0.8% + 3 D |
| 3.26 K | 1  | + 0.8% + 1 D |
| 32.6 K | 10  | + 0.8% + 1 D |
| 326 K | 100  | + 0.8% + 1 D |
| 3.26 M | 1 K | + 0.8% + 1 D |
| 32.6 M | 10 K | + 1.2% + 2 D |

- ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИСПЛЕЙ

Аналоговый	32 сегмента, обновление 12,5 раз в сек.

Цифровой	счет до 3260, обновление 2 раза в секунду

Индикация полярности	“”  высвечивается автоматически

Индикация перегрузки	высвечивается “ OL”

Индик. разряда батареи	высвечивается  “”

Рабочая температура	от 0С до 40С, влажность менее 75%

Температура хранения	от -10С до 50С, влажность менее 80%

Батарея	9 В NEDA 1604 или 6F22 (Корунд, Крона)

Размеры	91 х 189 х 31.5

Вес	Приблизительно 310 гр.

Принадлежности	Руководство, батарея, щупы

- ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ

- Кнопка выбора предела измерения

- Кнопка фиксации (DATA HOLD)

- Кнопка выбора пост./перем. или  /

- Разъем для транзистора

- Переключатель функций

- Входной разъем  V /  / F

- Входной разъем  COM

- Входной разъем  mA / Cx

- Входной разъем  10 A

5-1. КНОПКА ВЫБОРА ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ

Диапазоны для измерения пост./перем. напряжения, пост./перем. тока (для А и mА), сопротивления и частоты могут быть выбраны вручную или автоматически. Для выбора режима и диапазона измерения нажмите эту кнопку как показано ниже.

5-2. КНОПКА ФИКСАЦИИ (DATA HOLD)

При нажатии кнопки дисплей показывает последнее измеренное напряжение и на экране “горит” символ “ D-H ” до тех пор, пока кнопка не будет нажата вновь.

Режим фиксации (DATA HOLD) отключится автоматически при переключении функций измерений.

5-3. КНОПКА ВЫБОРА ПОСТ./ПЕРЕМ. ИЛИ  /

Нажмите эту кнопку для выбора режима пост./перем. при измерении тока, т.е. когда режим функций установлен в положении “A, mA, A”.

Нажмите эту кнопку для выбора режима  /, когда режим функций установлен в положении “ /“.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

6-1. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТ./ПЕРЕМ. НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “V /  / F”.

- Установите переключатель функций в положение “V“ или “V=“ и подсоедините щупы прибора к измеряемому источнику.

- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного напряжения индикатор покажет полярность сигнала на красном щупе.

6-2. ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТ./ПЕРЕМ. ТОКА.

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “mA / Cx”, для измерения тока до 300 mA. Для измерения тока до 10 А переставьте красный щуп в гнездо “А”.

- Установите переключатель функций в положение “A”, “mA”, или “А” и нажмите кнопку /= для выбора режима измерения пост./ перем. тока.

- Подсоедините щупы последовательно с нагрузкой, в которой измеряется ток.

- Прочтите показания на дисплее. При измерении постоянного тока индикатор покажет как его величину так и его полярность на красном щупе.

6-3. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “V /  / F”. (Внимание: полярность красного щупа положительна “+”).

- Установите переключатель функций в положение ““ и подсоедините щупы к измеряемому сопротивлению.

ВНИМАНИЕ:

- При измерения сопротивлений свыше 3,26 МОм прибор может устанавливать показания в течение нескольких секунд. Это нормально для измерения высокоомных сопротивлений.

- Когда вход прибора не подсоединен к нагрузке, т.е. при разомкнутой цепи на дисплее высветится “OL”  - перегрузка.

- При проверке резистора в схеме убедитесь, что все напряжения отключены и все конденсаторы полностью разряжены.

6-4. ПРОЗВОНКА / ПРОВЕРКА ДИОДОВ

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “V /  / F”.

- Установите переключатель функций в положение / и нажмите кнопку  / для выбора режима прозвонки или проверки диодов.

- В режиме прозвонки звуковой сигнал раздается при сопротивлении проверяемой цепи менее 20 Ом.

- Если выбран режим проверки диодов, подсоедините красный и черный щупы к аноду и катоду соответственно. На дисплее “высветится” величина прямого падения напряжения в вольтах.

6-5. ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “mA / Cx”.

- Установите переключатель функций в положение nF или F. (ВНИМАНИЕ: Полярность красного щупа положительная “+”)

- Подсоедините щупы прибора к измеряемому конденсатору, соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ:

- При проверке конденсатора в схеме убедитесь, что все напряжения отключены и все конденсаторы полностью разряжены.

Диапазон измерения емкости конденсаторов выбирается вручную и имеет два предела (326 nF и 32,6 F). При этом при нажатой кнопке выбора предела измерения десятичная точка может стоять в неправильном положении.

6-6. ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

- Подключите черный щуп в гнездо “СОМ”, а красный щуп в гнездо “V /  / F”.

- Установите переключатель функций в положение “KHz” и подсоедините щупы прибора к измеряемому источнику.

ВНИМАНИЕ:

Входное напряжение должно быть в пределах между 200 мВ и 10 В эфф. Если входное напряжение больше 10 В, точность измерений не гарантируется.

6-7. ИЗМЕРЕНИЕ HFE ТРАНЗИСТОРА

- Установите переключатель функций в положение “hFE”.

- Определите, является транзистор NPN или PNP и найдите его эмиттер, базу и коллектор. Установите выводы исследуемого транзистора в соответствующие отверстия разъема на передней панели.

- На дисплее “высветится” приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10 А и напряжении коллектор - эмиттер 3,2 В.

7. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

7-1. ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на дисплее “загорелся” значок  это указывает на то, что необходимо заменить батарею. Отверните винты и откройте заднюю крышку, замените разряженную батарею новой.

7-2. ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель необходимо заменять таким же по размеру и по электрическим параметрам. (0,3 А / 250 V, 10 A / 250 V)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того чтобы избегать поражения электрическим током:

- Замену батареи и предохранителя необходимо производить после отключения питания и отсоединения щупов.

- Никогда не работайте с прибором со снятой задней крышкой.